### 机载微波辐射计辐射定标说明

为了将微波辐射计测量得到的数码值转换为亮度温度，必须进行定标处理。虽然微波辐射计在实验室已经进行标定，但是因为定标系数会随着环境温度、气压等外部环境的变化而变化，因此，严格来讲，需要在航空试验过程中对微波辐射计不断进行定标。但是受到多方面因素的限制，机上定标未能实现。因此在航空试验前后，利用液氮和吸波材料、水体等在地面对辐射计进行整体定标，并以航空试验过程对特征地物的采样作为参照。

定标采用辐射计与天线整体定标，并采用两点定标的方式，低温端使用液氮的沸点温度（77K左右，随气压略有变化）或水体（中游试验），高温端使用置于环境温度下的吸波材料的温度。图 1所示即为该辐射计在利用液氮定标的场景。根据高端和低端的亮温值和数码值，求取式（1）中的系数a和b：

（1）

根据多次定标的结果，推荐使用的定标系数如表 1所示，其中L波段定标系数由中科院东北地理所赵凯研究员提供。根据系数，就可以将飞行中记录的原始数码值记录转换为亮度温度。

图 1  K波段微波辐射计及在定标中

表 1  各波段微波辐射计的定标系数

|  | L波段 |  | K波段 |  | Ka波段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平极化 | 垂直极化 | 上游试验 | 中游试验 |  |
| a（斜率） | 0.0614 | 0.0784 | 0.0923 | 0.0991 | 0.3925 |
| b（截距） | 60.08 | -2.93 | -51.20 | -46.77 | -1052.18 |